{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Quesito 1\r\nDurante il corso di addestramento è richiesta la “messa a punto” dei metodi strumentali per la\r\ndeterminazione delle seguenti classi di composti: PCBs, IPAs, Pesticidi, Fenoli, Nitrobenzeni, Ammine Aromatiche.\r\nQ. si chiede di confermare che  gli standard analitici per la messa a punto dei metodi saranno messi a disposizione da ArpaCAL.\r\n\r\nQuesito 2\r\nLimite di rilevabilità IDL (in modalità MS/MS) = 2 fg alle seguenti condizioni analitiche: otto iniezioni in Splitless sequenziali di 1 µl di uno standard a 2 fg/ µl di OFN, monitorando la transizione m/z 272/222, calcolato dall’area del picco con un intervallo di confidenza del 99% con Dwell time di 100 ms, da verificare all’atto del collaudo.\r\nQ. Le specifiche della casa costruttrice per il parametro IDL prevedono la fornitura di uno standard alla concentrazione di 1 fg/ul anziché 2 fg/ul. Si chiede di poter dimostrare l’IDL in fase di installazione secondo le procedure indicate da casa madre dato che la formula per il calcolo del IDL tiene conto anche della concentrazione iniettata. (IDL= t student x RSD%/100%) x concentrazione (fg) \r\n","Spett.le O.E.,\r\nin riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata si rappresenta quanto in appresso.\r\n\r\nQuesito 1:\r\nSi conferma che gli standards per la messa a punto dei metodi saranno forniti da ARPACal\r\n\r\nQuesito 2:\r\nSi può valutare l'IDL iniettando 2 ul dello standard proposto alla concentrazione di 1 fg/ul.\r\n\r\nDistinti saluti\r\nIl Rup\r\nAngela De Fazio"]