{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\ncon la presente sono a richiedere il seguente chiarimento per il Lotto 3 : \r\nnella gara si parla dell’acquisto di 3 strumenti, si chiede di specificare, i 2 per le sedi di Cosenza e Reggio Calabria da interfacciare con i sistemi per spazio di testa descritti e 1 per la sede di Catanzaro da interfacciare al P&T EST già presente in laboratorio, corretto?\r\n\r\nCordiali Saluti.\r\nUfficio Gare","Spett.le O.E.,\r\nin riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata si rappresenta quanto in appresso.\r\n\r\nTutti e tre gli strumenti devono essere interfacciati con i sistemi Purge and Trap indicati e già in dotazione a tutti e tre i laboratori come dichiarato nel titolo:\r\nN.3 GASCROMATOGRAFI CON RIVELATORE A SPETTROMETRIA DI MASSA A SINGOLO QUADRUPOLO E CON CONCENTRATORE A SPAZIO DI TESTA PER L’ANALISI QUANTITATIVA DI MICROINQUINANTI ORGANICI VOLATILI, DA INTERFACCIARE CON SISTEMA “PURGE AND TRAP” IN DOTAZIONE EST ANALYTICAL EVOLUTION, ACQUISTATO NEL 2022, INIETTORE SPLIT/SPLITLESS, PER LE SEDI LABORATORISTICHE DI CATANZARO, COSENZA E REGGIO CALABRIA. \r\n\r\nInoltre, ciascuno strumento deve essere composto da tutto quanto elencato nella sezione: \"Lo strumento deve essere costituito da:\" che include anche \r\n• n. 1 campionatore automatico per lo spazio di testa (solo per le sedi di Cosenza e Reggio Calabria) ad almeno 40 posizioni per campioni liquidi e solidi, in grado di iniettare quantità da 0,5 a 5 ml. Il sistema deve essere in grado di termostatare più fiale contemporaneamente mantenendo costante il tempo di termostatazione per tutti i campioni. Tutte le parti a contatto del campione (linea di trasferimento, loops, etc.) devono essere in materiale inerte (compatibile con sostanze polari e/o alogenati) e termostatabili fino ad almeno 200°C.\r\n\r\nQuindi tutti e tre gli strumenti dovranno essere interfacciati ai Purge and Trap già in dotazione ed in aggiunta, solo per le sedi di Reggio Calabria e Cosenza, dovrà essere fornito ed installato sullo strumento lo \"spazio di testa\" descritto.\r\n\r\nSi richiama anche quanto riportato al punto\r\n• n. 1 Iniettore SPLIT/SPLITLESS\r\nL’iniettore deve essere collegato allo spazio di testa e al “Purge and Trap” mediante un sistema che consenta di selezionare, da software, la modalità di introduzione del campione.\r\nOvviamente quanto sopra è applicabile solo agli strumenti di Reggio Calabria e Cosenza che prevedono la fornitura anche dello spazio di testa.\r\n\r\nIl RUP\r\nAngela De Fazio\r\n"]
[2,"Quesito 1\r\nIl valore minimo dell’instrument detection limit “IDL”, calcolato statisticamente sulla precisione\r\ndell’area del picco con un intervallo di confidenza pari al 99 %, alle seguenti condizioni: n. 8\r\niniezioni ripetute, in modalità SIM, di uno standard di OFN alla concentrazione di 1 pg/µl; volume di\r\niniezione: 1 µl, modalità d’iniezione: splitless deve essere almeno di 15 fg;\r\nQ Q. Le specifiche della casa costruttrice per il parametro IDL prevedono la fornitura di uno standard alla concentrazione di 100 fg/ul anziché 1pg/ul. Si chiede di poter dimostrare l’IDL in fase di installazione secondo le procedure indicate da casa madre dato che la formula per il calcolo del IDL tiene conto anche della concentrazione iniettata. (IDL= t student x RSD%/100%) x concentrazione (fg) \r\n\r\nQuesito 2\r\nDurante il corso di addestramento è richiesta la “messa a punto” dei metodi strumentali per la\r\ndeterminazione dei VOC previsti dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte IV Titolo V allegato 5 Tab. 1 e 2 con estrazione mediante “purge and trap” in acqua e suoli e mediante spazio di testa nei suoli;\r\nQ. si chiede di confermare che  gli standard analitici per la messa a punto dei metodi saranno messi a disposizione da ArpaCAL.\r\n\r\nQuesito 3\r\nn. 4 pinze “crimper” per vials da 20 ml, n. 1 pinza “decapper” per vials da 20\r\nml, n. 2000 vials da 20 ml complete di ghiere in alluminio e setti in PTFE/silicone.\r\nQ. si chiede di confermare che debbano essere fornite un totale di 4 crimper (2 per ogni spazio di testa) e 1 decapper per ogni spazio di testa \r\n\r\nQuesito 4\r\nRIVELATORE A IONIZZAZIONE DI FIAMMA \r\nQ. si chiede di confermare che per RIVELATORE A IONIZZAZIONE DI FIAMMA  trattasi di refuso e che quindi il rivelatore FID non debba essere incluso nella fornitura\r\n\r\n","Spett.le O.E.,\r\nin riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata si rappresenta quanto in appresso.\r\n\r\nQuesito 1:\r\nIl limite di rilevabilità strumentale (IDL), come si può evincere da quanto richiesto nel capitolato e di seguito riportato:\r\n“Il valore minimo dell’instrument detection limit “IDL”, calcolato statisticamente sulla precisione dell’area del picco con un intervallo di confidenza pari al 99 %, alle seguenti condizioni: n. 8 iniezioni ripetute, in modalità SIM, di uno standard di OFN alla concentrazione di 1 pg/μl; volume di iniezione: 1 μl, modalità d’iniezione: splitless deve essere almeno di 15 fg;”\r\ndeve essere calcolato secondo la linea guida EPA \"Definition and Procedure for the Determination of the Method Detection Limit\", Revisione 2, che, per la scelta della quantità da iniettare, indica un intervallo tipicamente compreso tra 2 e 10 volte l'IDL.\r\nPer quanto sopra, la concentrazione della soluzione da iniettare deve essere pari a 100 fg/ul secondo le modalità indicate nel capitolato, e non 1 pg/ul come indicato (trattasi di refuso).\r\n\r\nQuesito 2:\r\nSi conferma che gli standard analitici per la messa a punto dei metodi saranno messi a disposizione da ARPACal\r\n\r\nQuesito 3:\r\nIn riferimento a quanto indicato nel capitolato e di seguito riportato:\r\n“Kit di materiale consumabile per ogni GC-MS per l’analisi di 2000 campioni cadauno (ferule, liner, setti a basso spurgo ad alte temperature, aghi per auto campionatore HS, filamenti e quant’altro si renda necessario per la manutenzione ordinaria); n. 4 pinze “crimper” per vials da 20 ml, n. 1 pinza “decapper” per vials da 20 ml, n. 2000 vials da 20 ml complete di ghiere in alluminio e setti in PTFE/silicone.”\r\nsi conferma che dovranno essere fornite un totale di 4 crimper (2 per ogni spazio di testa) e 1 decapper per ogni spazio di testa. Si precisa inoltre che anche aghi per autocampionatore HS e n. 2000 vials da 20 ml complete di ghiere in alluminio e setti in PTFE/silicone dovranno essere forniti per ogni spazio di testa ossia per le sole sedi di Reggio Calabria e Cosenza.\r\n\r\nQuesito 4:\r\nSi chiarisce che i riferimenti al \"Rivelatore a ionizzazione di fiamma\" al punto3 della tabella 2 del lotto 3 e nella descrizione della tabella 3 del lotto 3 sono refusi da non tenere in considerazione. Non deve essere fornito il rivelatore a ionizzazione di fiamma.\r\nDistinti saluti\r\nIL RUP\r\nDott.ssa Angela De Fazio"]