{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Quesito 1\r\nTrattandosi di strumentazione in sostituzione di quella in uso, le fasi di installazione, collaudo, formazione del personale e messa a punto dei metodi richiesti dovranno essere consecutive, al fine di ridurre al minimo la durata dell’interruzione delle attività analitiche.\r\nQ. si chiede di confermare che  gli standard analitici per la messa a punto dei metodi saranno messi a disposizione da ArpaCAL.\r\n\r\nQuesito 2\r\nSOFTWARE DI GESTIONE \r\nDotazione librerie NIST \r\n\r\nQ. si chiede di confermare che trattasi di refuso e che quindi la NIST non debba essere fornita\r\n\r\nQuesito 3\r\nSOFTWARE DI GESTIONE \r\nSoftware GC-MS che consenta di modificare una sequenza in corso: inserire un campione in corso di sequenza o cancellarlo \r\nQ. poichè trattasi di GCFID e non di GCMS, si chiede di confermare che il SW debba essere fornito per GC e non per GCMS\r\n","Spett.le O.E.,\r\nin riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata si rappresenta quanto in appresso.\r\nQuesito 1:\r\nSi conferma che gli standards per la messa a punto dei metodi saranno forniti da ARPACal\r\n\r\nQuesito 2:\r\nSi conferma che trattandosi di GC-FID non deve essere fornita libreria NIST, trattasi di refuso.\r\n\r\nQuesito 3:\r\nSi conferma che trattandosi di GC-FID il software di gestione deve essere per GC-FID e non GC-MS, trattasi di refuso.\r\n\r\nCordiali saluti\r\nIl Rup\r\nDott.ssa Angela De Fazio"]